ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ МОРСКИЕ

Руководство по эксплуатации

ЮВМА.400520.001 РЭ

Содержание

1  Назначение	4

2  Технические данные	13

3  Состав изделия	17

4  Маркировка	19

5  Устройство и работа изделия	20

6  Тара, упаковка и консервация	21

7  Требования безопасности	22

8  Порядок установки и подготовка к работе	23

9  Указания по поверке	26

10 Проверка технического состояния	27

11  Характерные неисправности и методы их устранения	28

12  Правила хранения и транспортирования	29

Приложение А	30

Габаритный чертеж термопреобразователей ТСП(ТСМ)/1-8040	30

Приложение Б	47

Габаритный чертеж термопреобразователей ТСП1-8041	47

Приложение В	49

Габаритный чертеж термопреобразователей ТСП(ТСМ)/1-8043	49

Приложение Г	51

Габаритный чертеж термопреобразователей ТСП/1-8044	51

Приложение Д	52

Габаритный чертеж термопреобразователей ТСП(ТСМ)/1-8045	52

Приложение Е	54

Установка термопреобразователей	54

Приложение Ж	55

Установка термопреобразователей ТСП(ТСМ)/1-8045	55

Приложение И	56

Габаритный чертеж основания ЮВМА.713133.001, ЮВМА.713163.001	56

ЮВМА.713133.001	56

Приложение К	57

Схемы электрические соединений термопреобразователей	57

Руководство по эксплуатации ЮВМА.400520.001 РЭ (далее РЭ) предназначено для изучения конструкции, принципа действия, правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания термопреобразователей сопротивления ТСП/1-8040 ВП, ТСМ/1-8040 ВП, ТСП/1-8041 ВП, ТСП/1-8043 ВП, ТСМ/1-8043 ВП, ТСП/1-8044 ВП, ТСП/1-8045 ВП, ТСМ/1-8045 ВП, выпускаемые с приемкой представителем заказчика.

Требования РЭ распространяются также на термопреобразователи сопротивления, выпущенные под техническим надзором Российского Морского Регистра судоходства (у таких термопреобразователей  в обозначении шифр ВП заменен на шифр МР), на термопреобразователи, выпущенные под техническим надзором Российского речного регистра (с буквенным шифром РР), а также на термопреобразователи общепромышленного исполнения (буквенный шифр в обозначении отсутствует).

В дальнейшем по тексту буквенные шифры ВП,  МР и РР опускаются для простоты и указываются только в тех случаях, когда изложенное относится только к термопреобразователям сопротивления (далее – ТС) конкретного типа.

1  Назначение

1.1  ТС предназначены для измерения температуры различных сред в условиях и температурных диапазонах, указанных в таблице 1.

1.2  Термопреобразователи предназначены для эксплуатации на кораблях и морских судах с неограниченным районом плавания и речных судах и удовлетворяют требованиям «Правил классификации и постройки морских судов» Российского Морского Регистра судоходства и «Правил классификации и постройки судов внутреннего плавания» Российского Речного Регистра.

1.3  Термопреобразователи рассчитаны для работы в условиях вибрации, наклонов, ударных воздействий, при температуре воздуха, указанной в таблице 1, в условиях относительной влажности до 100 % при температуре до 50 оС, в условиях воздействия магнитных полей постоянного тока напряженностью до 400 А/м и переменного тока напряженностью до 160 А/м.

1.4  Термопреобразователи являются невосстанавливаемыми, однофункциональными, однозонными, стационарными, одно – или двухканальными (в зависимости от количества термометрических элементов) изделиями погружаемого типа (кроме термопреобразователя ТСП/1-8044, который соответствует поверхностному исполнению).

Таблица 1

| Обозначение типа, номера рисунка ТС и НСХ преобразования | Рабочий диапазон изме-ряемой температуры, С | Температура воздуха, окружающего головку, С | Показатель тепловой ине-рции в воде, с, не более | Давление, МПа (кгс/см2) |  | Длина монтажной части ТС, мм | Скорость потока, м/с, не более |  | Измеряемая среда | Марка материала защитной арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ру | Рраб |  | Воздух, пар | Жидкая среда |  |  |
| ТСП/1-8040, рис. 1 50П, 100П, 2 х 50П | От минус 200 до +500 включ. | От минус 50 до +200 включ. | 12,0 | 20 (200) | 10 (100) | 60 80 100 | 40 | 5,0 | Дистиллят, бидистиллят, пресная вода, масло, топливо, пар, воздух, конденсат, спецсплав, котловая вода, жидкость ПГВ, полимерно-глицериновые пасты, хладоны 114В2, 12, 22, 227еа; ФНГЖ-1, кислород, водород, азот, углекислый газ с парами МЭЭДА, окись углерода, углеводороды, сурьмянистый водород, туман серной кислоты, димеры хлоропрена, электролит (водный раствор щелочи), водный раствор карбоната и бикарбоната, электролизный 15% водный раствор МЭЭДА | Сталь 08Х18Н10Т |
|  |  |  |  |  |  | 120 160 200 | 20 | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 250 320 | 12 | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 400 500 | 5 | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 630 800 1000 1250 1600 2000 3550 | 2 | 0,2 |  |  |
|  | От минус 50 до +300 включ. | От минус 50 до +200 включ. | 15,0 | 10 (100) | 5,4 (54) | 60 80 100 | 25 | 3,0 | Пресная и морская вода, пар, масло, воздух, дистиллят, хладоны 114В2, 12, 22, 227еа; ФНГЖ-1 | Сплав 3М (7М) |
|  |  |  |  |  |  | 120 160 200 | 15 | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 250 320 | 10 | 1,2 |  |  |
|  | От минус 50 до +150 включ. |  | 10,0 | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 60 80 100 | 25 | 3,0 | Дистиллят, пар, газ, конденсат, топливо, морская вода | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 |
|  |  |  |  |  |  | 120 160 200 | 15 | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 250 320 | 10 | 1,2 |  |  |

Продолжение таблицы 1

| Обозначение типа, номера рисунка ТС и НСХ преобразования | Рабочий диапазон изме-ряемой температуры, С | Температура воздуха, окружающего головку, С | Показатель тепловой ине-рции в воде, с, не более | Давление, МПа (кгс/см2) |  | Длина монтажной части ТС, мм | Скорость потока, м/с, не более |  | Измеряемая среда | Марка материала защитной арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ру | Рраб |  | Воздух, пар | Жидкая среда |  |  |
| ТСП/1-8040, рис. 2, 50П, 100П, 2 х 50П | От минус 50 до +400 включ. | От минус 50 до +200 включ. | 12,0 | 25 (250) | 19 (190) | 60 80 100 120 160 200 250 | 15 | 1,5 | Дистиллят, бидистиллят, пресная вода, масло, топливо, пар, воздух, конденсат, газ, спецсплав, котловая вода, гелиокислородная и гелиоазотнокислая смесь, аналит, электролит (водный раствор щелочи), кислород, углекислый газ с парами МЭЭДА, водный раствор карбоната и бикарбоната, водород, кислород, электролизный 15% водный раствор МЭЭДА | Сталь 08Х18Н10Т |
|  |  |  |  |  |  | 320 400 500 | 10 | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 630 800 1000 | 5 | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1250 1600 2000 3550 | 2 | 0,2 |  |  |
| ТСП/1-8040, рис. 3, 50П, 100П, 2 х 50П | От минус 200 до +500 включ. | От минус 50 до +200 включ. | 15,0 | 25 (250) | 16 (160) | 50 60 80 100 | 80 | 8,0 | Дистиллят, бидистиллят, пресная и котловая вода, масло, топливо, пар, воздух, газ, спецсплав, выхлопные газы, конденсат, аналит, электролит (водный раствор щелочи), кислород, углекислый газ с парами МЭЭДА, водный раствор карбоната и бикарбоната, водород, электролизный 15% водный раствор МЭЭДА |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 160 | 45 | 4,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 250 | 30 | 3,0 |  |  |
|  | От минус 50 до +300 включ. |  |  |  | 14 (140) | 80 100 | 50 | 5,0 | Дистиллят, пресная и морская вода, масло, топливо, пар, воздух, конденсат, газ, спецсплав | Сплав 3М (7М) |
|  |  |  |  |  |  | 120 160 | 30 | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 250 | 15 | 1,5 |  |  |

Продолжение таблицы 1

| Обозначение типа, номера рисунка ТС и НСХ преобразования | Рабочий диапазон изме-ряемой температуры, С | Температура воздуха, окружающего головку, С | Показатель тепловой ине-рции в воде, с, не более | Давление, МПа (кгс/см2) |  | Длина монтажной части ТС, мм | Скорость потока, м/с, не более |  | Измеряемая среда | Марка материала защитной арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ру | Рраб |  | Воздух, пар | Жидкая среда |  |  |
| ТСП/1-8040, рис. 3, 50П, 100П, 2 х 50П | От минус 50 до +150 включ. | От минус 50 до +200 включ. | 15,0 | 10 (100) | 10 (100) | 80 100 | 50 | 5,0 | Дистиллят, пресная и морская вода, масло, топливо, пар, воздух, конденсат, газ, спецсплав | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 |
|  |  |  |  |  |  | 120 160 | 30 | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 250 | 15 | 1,5 |  |  |
| ТСП/1-8040, рис. 4, 50П, 100П, 2 х 50П | От минус 200 до +500включ. |  |  | 25 (250) | 16 (160) | 80 100 | 120 | 15 | Дистиллят, бидистиллят, котловая и пресная вода, масло, топливо, пар, воздух, конденсат, газ, аналит, электролит (водный раствор щелочи), кислород, углекислый газ с парами МЭЭДА, водный раствор карбоната и бикарбоната, водород, кислород, электролизный 15% водный раствор МЭЭДА | Сталь 12Х18Н10Т |
|  |  |  |  |  |  | 120 160 | 75 | 7,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 250 | 50 | 5,0 |  |  |
|  | От минус 50 до +300 включ. |  |  |  | 14 (140) | 80 100 | 75 | 7,5 | Дистиллят, бидистиллят, пресная, котловая и морская вода, масло, топливо, пар, воздух, конденсат, газ, аналит, электролит, кислород | Сплав 3М (7М) |
|  |  |  |  |  |  | 120 160 | 50 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 250 | 25 | 2,0 |  |  |
|  | От минус 50 до +150 включ. |  |  | 10 (100) | 10 (100) | 80 100 | 75 | 7,5 |  | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 |
|  |  |  |  |  |  | 120 160 | 50 | 5,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 250 | 25 | 2,0 |  |  |

Продолжение таблицы 1

| Обозначение типа, номера рисунка ТС и НСХ преобразования | Рабочий диапазон изме-ряемой температуры, С | Температура воздуха, окружающего головку, С | Показатель тепловой ине-рции в воде, с, не более | Давление, МПа (кгс/см2) |  | Длина монтажной части ТС, мм | Скорость потока, м/с, не более |  | Измеряемая среда | Марка материала защитной арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ру | Рраб |  | Воздух, пар | Жидкая среда |  |  |
| ТСП/1-8040, рис. 6, 2 х 100П | От минус 100 до +250 включ. | От минус 50 до +200 включ. | 15,0 | 6,3 (63) | 5,8 (58) | 100 120 160 200 250 320 | - | - | Воздух, хладоны 114В2, 12, 22, 227еа; масло | Сталь 12Х18Н10Т |
|  |  |  |  |  | 3,6 (36) |  |  |  | Морская вода | Сплав 3М (7М) |
| ТСМ/1-8040, рис. 1 … 4 50М | От минус 50 до +180 включ. | От минус 50 до +75 включ. | 20,0 | 16,0 (160) | 10,0 (100) | 60 80 100 | 40 | 5,0 | Пресная вода, масло, воздух, котловая вода, хладоны 114В2, 12, 22, 227еа; ФНГЖ-1 | Сталь 08Х18Н10Т |
|  |  |  |  |  |  | 120 160 200 | 20 | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 250 320 | 12 | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 400 500 | 5 | 0,5 |  |  |
| Примечания 1 Термопреобразователь ТСП/1-8040, рис. 1, 3 (сталь 08Х18Н10Т) может быть использован в диапазоне измерения от минус 200 до 600 С, при этом срок службы термопреобразователей не более 4 лет. 2 Термопреобразователь ТСП/1-8040, рис. 1 (сталь 08Х18Н10Т) допускается применять на условное давление Ру = 25 МПа (250 кгс/см2) при температуре измеряемой среды до 400 С и скорости потока не более 0,5 м/с. 3 Термопреобразователь ТСП/1-8040, рис. 2 может применяться для измерения температуры сред со скоростью до 15 м/с при условии применения защитных козырьков, устанавливаемых между местом крепления термопреобразователя и местом установки промежуточных опор диаметром 10 В12. 4 Термопреобразователь ТСП/1-8040 допускается применять для измерения температуры масла Б-3В и турбинного марок 30 и 45. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| Обозначение типа, номера рисунка и НСХ преобразования | Диапазон измеряемых температур, С |  |  | Давление, МПа (кгс/см2) |  | Длина монтажной части, мм | Температура воздуха, окружающего головку, С | Показатель тепловой инерции в воде, с, не более | Измеряемая среда | Марка материала защитной арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пар, движущийся со скоростью 80 м/с | Пар, движущийся со скоростью 150 м/с | Вода высокой чистоты, движущаяся со скоростью 12 м/с | Ру | Рраб |  |  |  |  |  |
| ТСП/1-8040, рис. 7 50П, 100П, 2 х 50П | От 0 до +450 включ. | _ | _ | 25 (250) | 18 (180) | 50 60 80 100 120 160 200 250 | От минус 50 до +200 вкдюч. | 15,0 | Сталь 08Х18Н10Т Дистиллят, бидистиллят, масло, пар, топливо, газ, пресная вода, воздух, котловая вода, конденсат, жидкость ПГВ, полимерно-глицериновые растворы, спецсплав, хладоны 114В2, 12, 22, 227еа; ФНГЖ-1, кислород, водород, азот, углекислый газ с парами МЭЭДА, окись углерода, туман серной кислоты, углеводороды, сурьмянистый водород, димеры хлоропрена, аналит, электролит, водные растворы карбоната и бикарбоната, электролизный 15% водный раствор МЭЭДА Сплав 3М (7М) Пресная и морская вода, пар, масло, топливо, воздух, дистиллят и бидистиллят, хладоны 114В2, 12, 22, 227еа; ФНГЖ-1, конденсат, газ, спецсплав, аналит, электролит, кислород | Сталь 08Х18Н10Т, сплав 3М (7М) |
| ТСП/1-8040, рис. 8 50П, 100П, 2 х 50П |  | От 0 до +300 включ. | _ |  | 23 (230) | 80 100 120 160 200 250 |  |  |  |  |
| ТСП/1-8040, рис. 7 50П, 100П, 2 х 50П | _ | _ | От 0 до +360 включ. |  | 21 (210) | 50 60 80 100 120 160 200 250 |  |  |  |  |
| ТСП/1-8040, рис. 8 50П, 100П, 2 х 50П |  |  |  |  |  | 80 100 120 160 200 250 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| Обозначение типа, номера рисунка ТС и НСХ преобразования | Рабочий диапазон изме-ряемой температуры, С | Температура воздуха, окружающего головку, С | Показатель тепловой ине-рции в воде, с, не более | Давление, МПа (кгс/см2) |  | Длина монтажной части ТС, мм | Скорость потока, м/с, не более |  | Измеряемая среда | Марка материала защитной арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ру | Рраб |  | Воздух, пар | Жидкая среда |  |  |
| ТСП/1-8041, 50П | От синус 50 до 300 включ. | От минус 50 до 200 включ. | 5,0 (10) | 10 (100) | 9 (90) | 32 40 50 60 80 100 | 40 | 5,0 | Котловая и пресная вода, дистиллят, бидистиллят, воздух, аналит, масло, топливо, пар, конденсат, газ, электролит (водный раствор щелочи), кислород, углекислый газ с парами МЭЭДА, водный раствор карбоната и бикарбоната, водород, электролизный 15% водный раствор МЭЭДА | Сталь 08Х18Н10Т |
|  |  |  |  |  |  | 120 160 200 | 12 | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 250 320 | 10 | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 400 500 | 5 | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 630 800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,3 (63) | 3,2 (32) | 32 40 50 | 25 | 3,0 | Дистиллят, пресная и морская вода, воздух | Сплав 3М (7М) |
|  |  |  |  |  |  | 60 80 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 160 200 | 15 | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 250 320 | 10 | 1,2 |  |  |

Продолжение таблицы 1

| Обозначение типа, номера рисунка ТС и НСХ преобразования | Рабочий диапазон изме-ряемой температуры, С | Температура воздуха, окружающего головку, С | Показатель тепловой ине-рции в воде, с, не более | Давление, МПа (кгс/см2) |  | Длина монтажной части, мм |  |  | Измеряемая среда | Марка материала защитной арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ру | Рраб |  |  |  |  |  |
| ТСП/1-8043, 50П, 100П | От минус 50 до +120 включ. | От минус 50 до +60 включ. | 9 | 0,63 (6,3) | 0,60 (6,0) | 20 25 32 40 50 60 80 | 100 120 160 200 250 320 400 | 500 600 800 1000 1250 | Подшипники, масло в подшипниках | Сталь 12Х18Н10Т Наконечник медь М1 |
| ТСМ/1-8043, 50М |  |  | 20 |  |  | 20 25 32 40 50 | 60 80 100 120 160 | 200 250 320 400 500 |  |  |
| ТСП/1-8044, 50П | 0т минус 50 до 400 включ. | От минус 50 до 200 включ. | 90 |  |  | 80 100 120 160 200 |  |  | Стенки трубопроводов | Сталь 08Х18Н10Т |
| ТСП/1-8045, рис. 1, 2 50П | От минус 50 до 75 включ. | От минус 50 до 75 включ. | 60 |  |  |  |  |  | Воздух, пары масла и морской воды | Сталь 12Х18Н10Т |
| ТСМ/1-8045, рис. 1, 50М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСП/1-8045, рис. 1, 2 100П |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания

1  Значение показателя тепловой инерции для термопреобразователя ТСП/1-8045 приведено для воздуха.

2 Термопреобразователи ТСП/1-8043 допускается применять для измерения температуры масел Б-3В и турбинного марок 30 и 45.

3.  Условное давление по ГОСТ 356-80

4.  В таблице 1 приняты следующие сокращения:

- газ – инертный газ (азот, гелий);

- ПГВ – раствор полиэтиленгликоля в воде;

- спецсплав -  сплав свинец-висмут;

- ФНГЖ-1 – фторированная негорючая жидкость ФНГЖ-1;

- МЭЭДА – моноэтанолэтилендиамин;

- аналит – водный раствор КНСО3;

- карбонат – К2СО3;

- бикарбонат – КНСО3;

- каталит – КОН;

2  Технические данные

2.1  Диапазон измеряемых температур соответствует таблице 1.

2.2  Номинальное сопротивление при 0 оС (Rо) и допускаемое отклонение сопротивления при 0оС (Rо) при изготовлении соответствуют таблице 2.

Таблица 2

| Тип ТС, номер рисунка | НСХ преобразования | Rо, Ом | Rо, Ом | Класс допуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСП/1-8040, рис. 1, 2, 3, 4, 7, 8 | 50П | 50 | 0,05 | В |
|  | 100П | 100 | 0,10 |  |
| ТСП/1-8040, рис. 6 | 100П | 100 | 0,10 | В |
| ТСП/1-8043 | 50П | 50 | 0,10 | С |
|  | 100П | 100 | 0,20 |  |
| ТСП/1-8041, ТСП/1-8044 | 50П | 50 | 0,05 | В |
| ТСП/1-8045 | 50П | 50 | 0,05 | В |
|  | 100П | 100 | 0,10 |  |
|  | 50П | 50 | 0,10 | С |
|  | 100П | 100 | 0,20 |  |
| ТСМ/1-8040, рис. 1, 2, 3, 4 | 50М | 50 | 0,10 | С |
| ТСМ/1-8043, ТСМ/1-8045 |  |  |  |  |

2.3  Значение W100, определяемое как отношение сопротивления термопреобразователей при температуре 100С к сопротивлению при температуре 0 С, соответствует указанным в таблице 3.

2.4  Предел допускаемого значения основной погрешности термопреобразователей  (g), выраженный в градусах по Цельсию, в зависимости от измеряемой температуры  t  при изготовлении и в течение первого года эксплуатации должен быть равен значениям, вычисленным по формулам, приведенным в таблице 4.

Предел  допускаемого значения основной погрешности  термопреобразователей (g) по истечении n-го года эксплуатации  равен значениям, вычисленным по формулам, приведенным в таблице 5.

Таблица 3

| Тип термопреобразователя | Класс допуска по ГОСТ 6651-94 | Номинальное значение W100 | Наименьшее допускаемое значение W100 |
| --- | --- | --- | --- |
| ТСП | В | 1,3910 | 1,3900 |
|  | С |  | 1,3895 |
| ТСМ | С | 1,4280 | 1,4260 |
| Примечание - Наибольшее значение W100 не ограничивается. |  |  |  |

Таблица 4

| Тип термопреобразователя | Класс допуска | Значение g, С |
| --- | --- | --- |
| ТСП | В | (0,3 + 0,005  t ) |
|  | С | (0,6 + 0,008  t ) |
| ТСМ | С | (0,5 + 0,0065  t ) |

2.5  Назначенный полный срок службы ТС не менее 15 лет без ограничения ресурса. В течение указанного срока ТС работают периодами по 5000 ч. без ограничения числа включений. За период 5000 ч. не предусматривается техническое обслуживание ТС.

ТС сохраняют заданные технические характеристики и эксплуатационные показатели в течение и после 10 лет хранения в законсервированном состоянии в условиях отапливаемого хранилища при условии переконсервации через 5 лет силами и средствами заказчика.

2.6  Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и защитной арматурой, а также между цепями двух ЧЭ (для термопреобразователей с двумя ЧЭ)  не менее:

а) 100 МОм (20 МОм между двумя ЧЭ) - при температуре от 15 до 35 С и относительной влажности до 80 %;

б) 1 МОм - при повышенной относительной влажности    100% при температуре   50 С.

в) в соответствии с таблицей 6 при температуре верхнего предела измерения.

- Таблица 5

| Тип термопреобразователя | Класс допуска | Температура измерения, оС | Значение g, С |
| --- | --- | --- | --- |
| ТСП | В | минус 200 – 0 | 0,3 + 0,006  t +0,49 + 1,14(n - 1)  0,001  t  |
|  |  | 0 – 500 | 0,3 + 0,005  t +0,49 + 1,14(n - 1)  0,001  t  |
|  | С | минус 50 – 120 | 0,6 + 0,008  t +0,49 + 1,14(n - 1)  0,001  t  |
| ТСМ | С | минус 50 - 120 | 0,5 + 0,0065  t +0,49 + 1,14(n - 1)  0,001  t  |

В таблицах и формулах:  t - абсолютное значение температуры, С;

n - число лет эксплуатации.

- Таблица 6

| Тип термопреобразователя | Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | между ЧЭ и корпусом | между двумя ЧЭ |
| ТСП/1-8040, ТСП/1-8041ТСП/1-8044 | 10,0 | 1,0 |
| ТСМ/1-8040, ТСП/1-8043, ТСМ/1-8043, ТСП/1-8045, ТСМ/1-8045 | 2,0 | 0,2 |

2.7  ТС устойчивы:

- к воздействию относительной влажности воздуха до 100% при температуре 50 оС;

- к воздействию температуры минус 50 и 100 оС.

2.8  Термопреобразователи сохраняют работоспособность при и после воздействия синусоидальной вибрации в диапазоне частот:

- от 1 до 80 Гц при виброускорении до 45 м/с2 для термопреобразователей ТСП/1-8040  ЮВМА.405211.001-11;

- от 5 до 1000 Гц при виброускорении до 100 м/с2 для термопреобразователей ТСП/1-8040, рис. 7, 8;

- от 1 до 60 Гц при виброускорении до 45 м/с2 для остальных термопреобразователей.

Примечание -  Термопреобразователи ТСП/1-8040, рис. 7, 8 сохраняют работоспособность при вибрации на частотах свыше 1000 до 5000 Гц с монотонным убыванием виброускорения до 1 м/с2.

2.9 Термопреобразователи выдерживают воздействие одиночных ударов:

- с ускорением 9800 м/с2 и длительностью ударного импульса от 0,5 до 2 мс для термопреобразователей с приемкой представителем Заказчика. Общее количество ударов 9;

- с ускорением  68,6 м/с2 при частоте следования ударов от 40 до 80 ударов в минуту для остальных  термопреобразователей. Общее количество ударов 1000.

2.10 Термопреобразователи  устойчивы к воздействию качки с амплитудой 45о и периодом колебаний от 5 до 16 с, а также длительных наклонов во все стороны до 45о.

2.11  ТС типа ТСП/1-8044 являются механически прочными и выдерживают статическую нагрузку 800 Н вдоль продольной оси.

2.12  Степень защиты от пыли и воды IРХ5 по ГОСТ 14254-96.

2.13  Материал головки ТС – сталь 12Х18Н10Т, а термопреобразователей ТСП(ТСМ)/1-8045 (рис. 1) – прессматериал АГ-4В или ДСВ-2Р-2М. Термопреобразователь ТСП(ТСМ)/1-8045 (рис. 2) без головки с открытой контактной колодкой..

2.14  ТС устойчивы к воздействию соляного (морского) тумана, плесневых грибов.

2.15  ТС работоспособны в условиях давления измеряемой среды и скоростей потока, указанных в таблице 1.

2.16  Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса ТС соответствуют приведенным в приложениях А – Д.

2.17  Схемы электрические соединений ТС приведены в приложениях А – Д.  Допускается  поставка термопреобразователей всех типов и конструктивных исполнений со схемой соединения 4 вместо схемы 2 и 3 по ГОСТ 6651-94, при этом номер схемы соединения оговаривается при заказе и указывается перед обозначением технических условий, например:

Термопреобразователь ТСП/1-8040 ВП  003-61, схема 4  ЮВМА.400520.001 ТУ.

3  Состав изделия

3.1  Состав изделия приведен в таблице 7

Таблица 7

| Наименование составной части | Обозначение | Ед. изм | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Термопреобразователь | По приложениям А - Д | шт. | 1 |  |
| Паспорт | ЮВМА.400520.001 ПС | экз. | 1 | Для каждого термопреобразователя |
| Руководство по эксплуатации | ЮВМА.400520.001 РЭ | экз. | 1 | На партию ТС не более 25 шт., поставляемых одному потребителю |
| Одиночный комплект ЗИП (поставляется с термопреобразователем) |  |  |  |  |
| Кольцо | ЮВМА.754114.001 | шт. | 4 | Для ТСП/1-8043, ТСМ/1-8043 |
| Прокладка | ЮВМА.758491.002-02 | шт. | 2 | Для ТСП (ТСМ)/1-8040 (рис.1,2, 6), ТСП/1-8041 |
| Прокладка | ЮВМА.758491.002-04 | шт. | 2 | Для ТСП (ТСМ)/1-8040 (рис. 3) |
| Прокладка | ЮВМА.754152.001 | шт. | 2 | Для каждого термопреобразователя кроме ТСП(ТСМ)/1-8045 |
| Прокладка (12 мм) | ЮВМА.758491.002-06 | шт. | 2 | Для ТСП/1-8040 (рис. 7) с D1=12 мм |
| Прокладка (16 мм) | ЮВМА.758491.002-04 | шт. | 2 | Для ТСП/1-8040 (рис. 7) с D1=16 мм |
| Заглушка | ЮВМА.754151.001 | шт. | 2 | Для каждого термопреобразователя с 1 кабельным вводом |
|  |  |  | 4 | Для каждого термопреобразователя с 2 кабельными вводами |
| Кольцо | ЮВМА.754176.001 | шт. | 1 | Для ТСП(ТСМ)/1-8045 ( рис. 1) |
| Монтажный комплект (поставляется по отдельному заказу) |  |  |  |  |
| Основание | ЮВМА.713133.001 | шт. | 1 | Для ТСП/1-8044 (для трубы) |
| Основание | ЮВМА.713163.001 | шт. | 1 | Для ТСП/1-8044(для плоск. поверхн.) |
| Плата | ЮВМА.305139.001 | шт. | 1 | Для ТСП(ТСМ)/1-8045 (рис. 1) |
| Гильза | ЮВМА.408721.019 | шт | 1 | Для ТСП/1-8041 |

Примечания

1  Запасные части к термопреобразователям, указанные в таблице 7, поставляются с термопреобразователем в счет его стоимости.  Увеличенное количество запасных частей сверх указанного в таблице 7 может поставляться по отдельному заказу за дополнительную плату. Запасные части поставляются упакованные в бумагу и уложенные в полиэтиленовый пакет вместе с технической документацией.

2  Количество комплектов запасных частей в случае поставки на объект нескольких однотипных термопреобразователей по согласованию с заказчиком может быть уменьшено в счет изменения стоимости, что оговаривается в заказе.

3  По требованию заказчика по отдельному договору поставляется дополнительное количество экземпляров Руководства по эксплуатации.

4  Маркировка

4.1  Маркировка термопреобразователя содержит:

- условное обозначение типа термопреобразователя;

- вид приемки;

- сокращенное обозначение исполнения;

- условное обозначение НСХ;

- класс допуска;

- условное обозначение схемы электрической соединений;

- рабочий диапазон измерения температуры;

- заводской номер;

- год выпуска,

Пример выполнения маркировки:

#### ТСП/1-8040 ВП  003-26  50П  В  2   -200...500 С   .№ 0092  2002

4.2  Маркировка наносится ударным способом, гравированием, фотохимической печатью, фотохимическим травлением, выдавливанием или прессованием. Маркировка  нанесена на корпус головки термопреобразователя или на металлическую табличку , которая закреплена на патрубке кабельного ввода завальцовкой, приклеиванием или сваркой.

4.3  Знак  утверждения типа средств измерения нанесен на эксплуатационную документацию.

4.4  Маркировка транспортной тары  соответствует требованиям   ГОСТ 14192-96 и содержит манипуляционные знаки "Верх", "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги", основные, дополнительные и информационные надписи.

5  Устройство и работа изделия

5.1  Принцип действия ТС основан на свойстве металла (платина или медь) изменять свое электрическое сопротивление с изменением температуры.

5.2  ТС состоит из чувствительного элемента (ЧЭ), помещенного в защитную арматуру, и головки с крышкой. ЧЭ выполнен из платиновой проволоки в виде спирали, уложенной в керамический чехол (для ТСП) или в виде намотки из медной проволоки (для ТСМ). С помощью выводных проводников ЧЭ подсоединен к клеммам контактной колодки, размещенной в головке.

5.3  ТС имеют кабельный ввод, который укомплектован двумя нажимными шайбами и резиновой втулкой для подсоединения кабеля с наружным диаметром не более 14 мм. При монтаже в резиновой втулке выполняется отверстие, равное диаметру кабеля.

5.4  В одиночный комплект ЗИП входят прокладки, используемые в процессе длительной эксплуатации или при ремонте объекта:

- резиновая для уплотнения головки с крышкой;

- медная для уплотнения ТС в месте его крепления на объекте.

5.5  Установка ТС типа ТСП/1-8044 производится с основанием ЮВМА.713133.001 при монтаже на трубу или другие криволинейные поверхности и с основанием ЮВМА.713163.001 при монтаже на плоскую поверхность.

6  Тара, упаковка и консервация

6.1  Поставка ТС производится в упаковке.

6.2  Упаковывание ТС производится по конструкторской документации предприятия-изготовителя.

6.3  Упаковка обеспечивает транспортирование ТС всеми видами транспорта на любые расстояния без ограничения числа перегрузок.

6.4  Упаковка обеспечивает хранение ТС при температуре воздуха от минус 50 до 60 оС и относительной влажности до 100 % при температуре 35 оС.

6.5  Для ТС с шифром ВП консервация и переконсервация должны производиться методом статического осушения в соответствии с ГОСТ 9.014-78. Вариант защиты ВЗ-10.

Способы и средства консервации обеспечивают сохраняемость ТС в течение 10 лет со дня приемки представителем заказчика на предприятии-изготовителе при условии переконсервации через 5 лет при хранении в условиях 2 и 4 по ГОСТ 15150-69. Переконсервация производится силами и средствами заказчика.

Для остальных ТС условия хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Срок сохраняемости ТС - 10 лет – обеспечивается переконсервацией через 5 лет силами и средствами заказчика.

6.6  Упаковка, консервация и переконсервация должны проводиться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40 оС и относительной влажности не более 80 %.

7  Требования безопасности

7.1  Термопреобразователи сами по себе не являются источником повышенной опасности, поэтому при проведении испытаний необходимо соблюдать требования безопасности, оговоренные в эксплуатационной документации на испытательное оборудование.

7.2  При работе с электрооборудованием следует соблюдать требования электробезопасности.

7.3  При работе с нагревательными устройствами и климатическими камерами следует соблюдать особую осторожность во избежание получения ожогов и обморожения. Работы следует выполнять в рукавицах или перчатках.

7.4  Отсоединение термопреобразователей от магистралей с измеряемой средой и обратное подключение к магистралям необходимо осуществлять при полном отсутствии давления в магистрали.

8  Порядок установки и подготовка к работе

8.1  Извлечь ТС из упаковки и проверить комплектность. Произвести расконсервацию и обезжиривание ТС этиловым спиртом.

Выдержать ТС при температуре 15-35 оС и относительной влажности 45-80 % в течение 2 часов.

8.2  Проверить целостность токоведущей части ТС омметром. При наличии обрыва электрической цепи заменить ТС новым.

8.3  Проверить электрическое сопротивление изоляции между металлическим корпусом и токоведущей частью ТС мегаомметром с напряжением до 100 В. Если электрическое сопротивление изоляции окажется менее 100 МОм, просушить ТС при температуре 130-150 оС в течение трех – пяти часов. После просушки электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее 100 МОм. При неудовлетворительных результатах повторной проверки заменить ТС новым.

8.4 Установить ТС в соответствующее гнездо на объекте. Способы установки и конструкция установочных отверстий приведены в приложении Е, Ж. ТС типа ТСП(ТСМ)/1-8045, рис. 1 устанавливаются с использованием плат ЮВМА.305139.001 из комплекта монтажных частей, поставляемого по отдельному заказу. Момент затяжки крепежных штуцеров с диаметром резьбы М27х2 должен быть в пределах от 120 до 170 Нм, а штуцеров с диаметром резьбы М33х2 в пределах от 150 до 200 Нм. При установке с применением сварки следует применять аргонодуговую сварку. Катет сварного шва 3 - 6 мм. Используемые для уплотнения отдельных исполнений термопреобразователей металлические прокладки из меди входят в состав одиночного комплекта ЗИП. Перед применением медную прокладку необходимо отжечь при температуре 450 - 500 0С в течение одного часа. Использовать прокладку следует не позднее 48 часов после отжига.

8.5  Погрузить защитную арматуру в измеряемую среду на глубину не менее 50 мм (ТСП/1-8043, ТСМ/1-8043, ТСП/1-8044 на необходимую для установки глубину).

Прогиб монтажной части ТС вдоль его геометрической оси не допускается.

8.6  Разделку, монтаж и уплотнение кабелей в сальниковом вводе головок термопреобразователей, а также выполнение работ по защитному и экранирующему заземлению металлических корпусов приборов, металлических оплеток (оболочек) и экранов жил кабелей осуществить в соответствии с инструкциями ФГУП «ЦНИИ СЭТ».

Допускается монтаж и уплотнение кабелей в резиновой и металлической оболочках осуществить с применением резиновых уплотнительных колец и нажимных шайб, поставляемых заводом-изготовителем вместе с термопреобразователями, для чего в уплотнительной резиновой заглушке вводного устройства головки термопреобразователя выполнить отверстие по оси заглушки диаметром  в соответствии с таблицей 8, выбрать плоские стальные шайбы в зависимости от диаметра кабеля по наружной оболочке в соответствии с рисунком 1 и таблицей 8, собрать узел уплотнения кабеля в соответствии с рисунком 1 и произвести подсоединение жил кабеля к контактным шпилькам в головке термопреобразователя.

Гайки на контактных шпильках должны быть закручены с крутящим моментом не более 2,5 Нм. Сечение жилы кабеля не более 1,5 мм2.

Примечания

1  В комплект поставки термопреобразователя входят две пары шайб с размерами отверстий 10,5 и 12,5 мм. При монтаже используется одна пара шайб с диаметром отверстия, соответствующим диаметру наружной оболочки кабеля по таблице 7.

2  Допускается подсоединение кабеля с диаметром по наружной изоляции менее     8 мм, для этого необходимо выполнить отверстие в резиновой втулке, равное диаметру кабеля по изоляции, и применить шайбы, диаметр отверстия которых на 0,5 – 1,0 мм больше диаметра кабеля по наружной изоляции.

3  При монтаже кабеля с двойной наружной изоляцией допускается использовать кабель с диаметром наружной оболочки до 16 мм при условии, что наружная оболочка в месте уплотнения будет удалена, а наружный диаметр внутренней оболочки на превышает 12 мм.

8.7  Произвести уплотнение кабельного ввода закручиванием резьбового штуцера вводного устройства. Кабель должен быть зажат настолько, чтобы исключалось его прокручивание или протаскивание в резиновом кольце при приложении усилия от руки.

1 – изолированные жилы кабеля;  2 – корпус головки термопреобразователя;

3 – эластичная резиновая втулка (изготавливается из заглушки, входящей в комплект поставки термопреобразователя);  4 – шайба;  5 – наружная резиновая

или пластмассовая оболочка кабеля;  6 – нажимной штуцер.

Рисунок 1 – Монтаж кабеля во вводном устройстве головки термопреобразователя

Таблица 8 – Размеры элементов узла уплотнения кабеля , мм

| Обозначение шайбы поз. 4 | Диаметр отверстия в шайбе d | Диаметр наружной оболочки кабеля d1 | Диаметр отверстия в уплотнительной втулке поз. 3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.758491.002-00 | 12,5 | 10 … 12 | (d1 – 0,5)…d1 |  |
| -12 | 10,5 | 8 … 10 | (d1 – 0,5)…d1 |  |

8.8  Смазать резьбу корпуса головки и крышки смазкой ЦИАТИМ-201, закрутить крышку с крутящим моментом  10-30 Нм.

Примечание - Ключи с контролируемым моментом затяжки (п.п. 8.4, 8.5, 8.8 настоящего руководства) в комплект поставки термопреобразователей не входят и поставляются по заказам эксплуатирующих организаций.

8.9  Подключить ТС ко вторичному прибору. Вторичный прибор должен иметь номинальную статическую характеристику (НСХ) преобразования, соответствующую НСХ термопреобразователя сопротивления.

8.10  После монтажа и подключения крышку головки пломбировать с применением пломбировочной проволоки диаметром 0,5 мм. Для пломбировочной проволоки в стойке крышки имеется отверстие.

9  Указания по поверке

9.1  Для ТС с шифром ВП метрологические характеристики обеспечиваются на весь срок службы и поверка в процессе эксплуатации не требуется.

9.2  Периодическая поверка ТС, применяемых в сфере государственного метрологического контроля и надзора, проводится по ГОСТ 8.461-82. Межповерочный интервал – 2 года.

9.3  ТС, применяемые вне сфер государственного метрологического контроля и надзора, подвергаются калибровке.

10 Проверка технического состояния

10.1  Периодичность планово-предупредительных осмотров устанавливается в зависимости от эксплуатационных условий, но не реже одного раза в год без демонтажа.

10.2  При планово-предупредительных осмотрах проверяют внешний вид ТС и измеряют электрическое сопротивление изоляции между токоведущей частью и корпусом мегаомметром с напряжением до 100 В на соответствие требованиям п. 2.10.а.

10.3  ТС имеют неразборную конструкцию и ремонту не подлежат.

11  Характерные неисправности и методы их устранения

11.1  Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 8

Таблица 8

| Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление на выходных контактах ТС равно бесконечности или близко к нулю | Обрыв или замыкание чувствительного элемента | Заменить ТС новым |  |
| Электрическое сопротивление изоляции менее указанного в п. 2.6 РЭ | Проникновение влаги внутрь защитной арматуры | Просушить при температуре 130-150 оС в течение 3 - 4 часов | Если после сушки электрическое сопротивление изоляции менее указанного в п. 2.6 РЭ, замените ТС новым |

12  Правила хранения и транспортирования

12.1  ТС в транспортной таре предприятия-изготовителя транспортируются всеми видами транспорта на любые расстояния без ограничения скорости и числа перегрузок при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 60 оС и относительной влажности до 100 % при температуре 35 оС.

12.2  ТС с шифром ВП в таре предприятия-изготовителя хранятся в условиях 2 и 4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения ТС – 10 лет  обеспечивается переконсервацией через 5 лет силами и средствами заказчика.

Для остальных ТС условия хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Срок сохраняемости - 10 лет  обеспечивается переконсервацией через 5 лет .

12.3  После пяти лет хранения необходимо произвести переконсервацию ТС.

Порядок переконсервации:

- вскрыть упаковку;

- вынуть мешочки с силикагелем-осушителем и силикагелем-индикатором и просушить их при температуре 150-200 оС в течение    1 – 2  часов;

- завернуть ТС в упаковочную бумагу, упаковать в полиэтиленовый чехол, предварительно уложив в чехол мешочки с силикагелем-осушителем и силикагелем-индикатором.

- заварить торец чехла.

Приложение А

(обязательное)

Габаритный чертеж термопреобразователей ТСП(ТСМ)/1-8040

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Таблица А.1 – Таблица исполнений термопреобразователей ТСП(ТСМ)/1-8040

| Обозначение исполнения | L, мм | l, мм | d, мм | Рис | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур, С | Марка материала защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.001 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -00 | 60 | 60 | 6,5 | 1 | 0,4 | 50П | В | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| -01 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -02 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -03 |  |  |  |  | 0,3 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -04 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -05 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -06 |  |  | 7,5 |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -07 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -08 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -09 | 80 |  | 6,5 |  | 0,5 | 50П |  | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| -10 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -11 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -12 |  |  |  |  | 0,3 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -13 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -14 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -15 |  |  | 7,5 |  | 0,5 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -16 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -17 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -18 | 100 |  | 6,5 |  | 0,5 | 50П |  | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| -19 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -20 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -21 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -22 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -23 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -24 |  |  | 7,5 |  | 0,5 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -25 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -26 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -27 | 120 |  | 6,5 |  | 0,5 | 50П |  | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| -28 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -29 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -30 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -31 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -32 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -33 |  |  | 7,5 |  | 0,5 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -34 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -35 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |

Продолжение таблицы  А.1

| Обозначение исполнения | L, мм | l, мм | d, мм | Рис | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур, С | Марка материала защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.001 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -36 | 160 | 60 | 6,5 | 1 | 0,5 | 50П | В | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| -37 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -38 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -39 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -40 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -41 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -42 |  |  | 7,5 |  | 0,5 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -43 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -44 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -45 | 200 |  | 6,5 |  | 0,5 | 50П |  | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| -46 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -47 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -48 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -49 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -50 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -51 |  |  | 7,5 |  | 0,5 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -52 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -53 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -54 | 250 |  | 6,5 |  | 0,5 | 50П |  | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| -55 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -56 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -57 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -58 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -59 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -60 |  |  | 7,5 |  | 0,5 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -61 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -62 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -63 | 320 |  | 6,5 |  | 0,5 | 50П |  | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| -64 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -65 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -66 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -67 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -68 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -69 |  |  | 7,5 |  | 0,6 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -70 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -71 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |

Продолжение таблицы  А.1

| Обозначение исполнения | L, мм | l, мм | d, мм | Рис | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур, С | Марка материала защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.003 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -00 | 400 | 60 | 6,5 | 1 | 0,6 | 50П | В | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 08Х18Н10Т | 2 |
| -01 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -02 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -03 | 500 |  |  |  | 0,7 | 50П |  |  |  | 2 |
| -04 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -05 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -06 | 630 |  |  |  | 0,8 | 50П |  |  |  | 3 |
| -07 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -08 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -09 | 800 |  |  |  | 0,8 | 50П |  |  |  | 3 |
| -10 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -11 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -12 | 1000 |  |  |  | 0,9 | 50П |  |  |  | 3 |
| -13 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -14 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -15 | 1250 |  |  |  | 1,0 | 50П |  |  |  | 3 |
| -16 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -17 |  | 500 | 7,5 |  | 4,8 | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -18 | 1600 | 60 | 6,5 |  | 1,3 | 50П |  |  |  | 3 |
| -19 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -20 | 2000 |  |  |  | 1,7 | 50П |  |  |  |  |
| -21 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -22 | 3550 |  |  |  | 3,2 | 50П |  |  |  |  |
| -23 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -24 | 60 | 500 |  |  | 0,7 | 50П |  |  |  | 2 |
| -25 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -27 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -28 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -29 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -30 | 250 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| -31 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -32 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -33 | 500 |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| -34 | 630 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 3 |
| -35 | 800 |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| -36 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -37 | 1250 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| -38 | 1600 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| -39 | 2000 |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы  А.1

| Обозначение исполнения | L, мм | l, мм | d, мм | Рис | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур, С | Марка материала защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.003 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -40 | 60 | 100 | 6,5 | 2 | 0,4 | 50П | В | От минус 50 до 400 включ. | Сталь 08Х18Н10Т | 2 |
| -41 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -42 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -43 | 80 |  |  |  | 0,5 | 50П |  |  |  | 2 |
| -44 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -45 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -46 | 100 |  |  |  | 0,5 | 50П |  |  |  | 2 |
| -47 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -48 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -49 | 120 |  |  |  | 0,5 | 50П |  |  |  | 2 |
| -50 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -51 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -52 | 160 |  |  |  | 0,5 | 50П |  |  |  | 2 |
| -53 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -54 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -55 | 200 |  |  |  | 0,5 | 50П |  |  |  | 2 |
| -56 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -57 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -58 | 250 |  |  |  | 0,5 | 50П |  |  |  | 2 |
| -59 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -60 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -61 | 320 |  |  |  | 0,6 | 50П |  |  |  | 2 |
| -62 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -63 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -64 | 400 |  |  |  | 0,6 | 50П |  |  |  | 2 |
| -65 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -66 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -67 | 500 |  |  |  | 0,7 | 50П |  |  |  | 2 |
| -68 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -69 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -70 | 630 |  |  |  | 0,8 | 50П |  |  |  | 3 |
| -71 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -72 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -73 | 800 |  |  |  | 0,8 | 50П |  |  |  | 3 |
| -74 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -75 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -76 | 1000 |  |  |  | 0,9 | 50П |  |  |  | 3 |
| -77 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -78 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |

Продолжение таблицы  А.1

| Обозначение исполнения | L, мм | l, мм | d, мм | Рис | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур, С | Марка материала защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.003 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -79 | 1250 | 100 | 6,5 | 2 | 1,0 | 50П | В | От минус 50 до 400 включ. | Сталь 08Х18Н10Т | 3 |
| -80 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -81 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -82 | 1600 |  |  |  | 1,3 | 50П |  |  |  | 3 |
| -83 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -84 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -85 | 2000 |  |  |  | 1,7 | 50П |  |  |  | 3 |
| -86 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -87 | 3550 |  |  |  | 2,5 | 50П |  |  |  |  |
| ЮВМА.405211.004 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -00 | 50 | 60 | 7,5 | 3 | 0,4 | 50П | В | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 08Х18Н10Т | 2 |
| -01 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -02 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -03 |  |  |  |  | 0,3 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -04 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -05 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -06 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -07 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -08 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -09 | 60 |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 08Х18Н10Т | 2 |
| -10 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -11 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -12 |  |  |  |  | 0,3 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -13 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -14 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -15 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -16 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -17 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -18 | 80 |  |  |  | 0,5 | 50П |  | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 08Х18Н10Т | 2 |
| -19 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -20 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -21 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -22 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -23 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -24 |  |  |  |  | 0,5 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -25 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -26 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -27 |  | 320 |  |  | 0,6 | 2х50П |  | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 08Х18Н10Т |  |

Продолжение таблицы  А.1

| Обозначение исполнения | L, мм | l, мм | d, мм | Рис | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур | Марка материала защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.004 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -28 | 100 | 60 | 7,5 | 3 | 0,5 | 50П | В | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 08Х18Н10Т | 2 |
| -29 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -30 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -31 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -32 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -33 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -34 |  |  |  |  | 0,5 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -35 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -36 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -37 | 120 |  |  |  | 0,5 | 50П |  | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 08Х18Н10Т | 2 |
| -38 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -39 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -40 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -41 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -42 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -43 |  |  |  |  | 0,5 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -44 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -45 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -46 | 160 |  |  |  | 0,5 | 50П |  | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 08Х18Н10Т | 2 |
| -47 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -48 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -49 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -50 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -51 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -52 |  |  |  |  | 0,5 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -53 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -54 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -55 | 200 |  |  |  | 0,5 | 50П |  | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 08Х18Н10Т | 2 |
| -56 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -57 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -58 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -59 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -60 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -61 |  |  |  |  | 0,6 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -62 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -63 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |

Продолжение таблицы  А.1

| Обозначение исполнения | L, мм | l, мм | d, мм | Рис | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур | Марка материала защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.004 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -64 | 250 | 60 | 7,5 | 3 | 0,5 | 50П | В | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| -65 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -66 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -67 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -68 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -69 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -70 |  |  |  |  | 0,6 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -71 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -72 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| ЮВМА.405211.005 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -00 | 80 | 60 | 7,5 | 4 | 0,4 | 50П | В | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| -01 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -02 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -03 |  |  |  |  | 0,3 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -04 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -05 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -06 |  |  |  |  | 0,5 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -07 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -08 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -09 | 100 |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| -10 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -11 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -12 |  |  |  |  | 0,3 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -13 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -14 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -15 |  |  |  |  | 0,5 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -16 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -17 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -18 | 120 |  |  |  | 0,5 | 50П |  | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| -19 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -20 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -21 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -22 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -23 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -24 |  |  |  |  | 0,6 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -25 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -26 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |

Продолжение таблицы  А.1

| Обозначение исполнения | L, мм | l, мм | d, мм | Рис | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур | Марка материала защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.005 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -27 | 160 | 60 | 7,5 | 4 | 0,5 | 50П | В | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| -28 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -29 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -30 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -31 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -32 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -33 |  |  |  |  | 0,6 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -34 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -35 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -36 | 200 |  |  |  | 0,6 | 50П |  | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| -37 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -38 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -39 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -40 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -41 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -42 |  |  |  |  | 0,6 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -43 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -44 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -45 | 250 |  |  |  | 0,6 | 50П |  | От минус 200 до 500 включ. | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| -46 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -47 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -48 |  |  |  |  | 0,4 | 50П |  | От минус 50 до 300 включ. | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -49 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -50 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -51 |  |  |  |  | 0,7 | 50П |  | От минус 50 до 150 включ. | Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 2 |
| -52 |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  |
| -53 |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| ЮВМА.405211.002 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -00 | 120 | 80 | 7,5 | 6 | 1,0 | 2х100П | В | От минус 100 до 250 включ. | Сталь 08Х18Н10Т | 2х2 |
| -01 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -02 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -03 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -04 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -05 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | Сплав 3М (7М) |  |
| -06 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -07 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -08 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -09 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы  А.1

| Обозначение исполнения | L, мм | l, мм | D, мм | D1, мм | Рис | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур | Марка материала защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.006 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -00 | 50 | 60 | М22х1,5 | 12 | 7 | 0,40 | 50П | В | В соответствии с таблицей 1 | Сталь 08Х18Н10Т | 2 |
| -01 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -02 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -03 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -04 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -05 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -06 | 60 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,45 | 50П |  |  |  |  |
| -07 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -08 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -09 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -10 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -11 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -12 | 80 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,50 | 50П |  |  |  |  |
| -13 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -14 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -15 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -16 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -17 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -18 | 100 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,55 | 50П |  |  |  |  |
| -19 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -20 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -21 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -22 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -23 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -24 | 120 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,60 | 50П |  |  |  |  |
| -25 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -26 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -27 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -28 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -29 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -30 | 160 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,65 | 50П |  |  |  |  |
| -31 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -32 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -33 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -34 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -35 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |

Продолжение таблицы  А.1

| Обозначение исполнения | L, мм | l, мм | D, мм | D1, мм | Рис | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур | Марка материала защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.006 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -36 | 200 | 60 | М22х1,5 | 12 | 7 | 0,70 | 50П | В | В соответствии с таблицей 1 | Сталь 08Х18Н10Т | 2 |
| -37 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -38 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -39 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -40 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -41 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -42 | 250 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,90 | 50П |  |  |  |  |
| -43 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -44 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -45 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -46 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -47 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -48 | 80 |  | М22х1,5 | 12 | 8 | 0,50 | 50П |  |  |  |  |
| -49 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -50 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -51 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -52 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -53 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -54 | 100 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,55 | 50П |  |  |  |  |
| -55 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -56 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -57 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -58 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -59 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -60 | 120 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,60 | 50П |  |  |  |  |
| -61 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -62 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -63 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -64 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -65 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -66 | 160 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,65 | 50П |  |  |  |  |
| -67 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -68 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -69 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -70 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -71 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |

Продолжение таблицы  А.1

| Обозначение исполнения | L, мм | l, мм | D, мм | D1, мм | Рис | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур | Марка материала защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.006 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -72 | 200 | 60 | М22х1,5 | 12 | 8 | 0,70 | 50П | В | В соответствии с таблицей 1 | Сталь 08Х18Н10Т | 2 |
| -73 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -74 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -75 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -76 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -77 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -78 | 250 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,90 | 50П |  |  |  |  |
| -79 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -80 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -81 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -82 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -83 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| ЮВМА.405211.007 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -00 | 50 | 60 | М22х1,5 | 12 | 7 | 0,30 | 50П | В | В соответствии с таблицей 1 | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -01 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -02 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -03 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -04 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -05 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -06 | 60 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,35 | 50П |  |  |  |  |
| -07 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -08 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -09 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -10 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -11 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -12 | 80 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,40 | 50П |  |  |  |  |
| -13 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -14 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -15 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -16 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -17 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -18 | 100 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,45 | 50П |  |  |  |  |
| -19 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -20 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -21 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -22 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -23 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |

Продолжение таблицы  А.1

| Обозначение исполнения | L, мм | l, мм | D, мм | D1, мм | Рис | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур | Марка материала защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.007 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -24 | 120 | 60 | М22х1,5 | 12 | 7 | 0,50 | 50П | В | В соответствии с таблицей 1 | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -25 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -26 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -27 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -28 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -29 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -30 | 160 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,55 | 50П |  |  |  |  |
| -31 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -32 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -33 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -34 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -35 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -36 | 200 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,60 | 50П |  |  |  |  |
| -37 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -38 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -39 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -40 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -41 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -42 | 250 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,80 | 50П |  |  |  |  |
| -43 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -44 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -45 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -46 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -47 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -48 | 80 |  | М22х1,5 | 12 | 8 | 0,40 | 50П |  |  |  |  |
| -49 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -50 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -51 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -52 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -53 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -54 | 100 |  | М22х1,5 | 12 |  | 0,45 | 50П |  |  |  |  |
| -55 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -56 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -57 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -58 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -59 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |

Продолжение таблицы  А.1

| Обозначение исполнения | L, мм | l, мм | D, мм | D1, мм | Рис | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур | Марка материала защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.007 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -60 | 120 | 60 | М22х1,5 | 12 | 8 |  | 50П | В | В соответствии с таблицей 1 | Сплав 3М (7М) | 2 |
| -61 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -62 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -63 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -64 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -65 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -66 | 160 |  | М22х1,5 | 12 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -67 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -68 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -69 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -70 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -71 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -72 | 200 |  | М22х1,5 | 12 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -73 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -74 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -75 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -76 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -77 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -78 | 250 |  | М22х1,5 | 12 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -79 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -80 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |
| -81 |  |  | М27х2 | 16 |  |  | 50П |  |  |  |  |
| -82 |  |  |  |  |  |  | 2х50П |  |  |  | 2х2 |
| -83 |  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  | 2 |

Продолжение таблицы  А.1

| Обозначение исполнения | L, мм | l, мм | d, м | Рис | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур, С | Марка материала защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405212.001 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -00 | 60 | 60 | 6,5 | 1 | 0,4 | 50М | С | От минус 50 до 150 включ. | Сталь 08Х18Н10Т | 2 |
| -01 | 80 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| -02 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -03 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -04 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -05 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -06 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -07 | 320 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| -08 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -09 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 60 | 100 |  | 2 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| -11 | 80 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| -12 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -13 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -14 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -15 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -16 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -17 | 320 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| -18 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -19 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -20 | 60 | 60 | 7,5 | 3 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| -21 | 80 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| -22 |  | 320 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| -23 | 100 | 60 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| -24 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -25 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -27 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -28 | 80 |  |  | 4 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| -29 | 100 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| -30 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -31 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -32 | 200 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| -33 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Б

(обязательное)

Габаритный чертеж термопреобразователей ТСП1-8041

Таблица Б.1 – Таблица исполнений термопреобразователей  ТСП/1-8041

| Обозначение | Размеры, мм |  | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур, С | Условное давление Ру, МПа | Схема соединений | Материал защитной арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | l |  |  |  |  |  |  |  |
| ЮВМА.405211.013-00 | 32 | 20 | 0,4 | 50П | В | От минус 50 до 300 включ. | 10,0 | 2 | Сталь 12Х18Н10Т |
| -01 |  |  | 0,3 |  |  |  | 6,4 |  | Сплав 3М (7М) |
| -02 | 40 |  | 0,4 |  |  |  | 10,0 |  | Сталь 12Х18Н10Т |
| -03 |  |  | 0,4 |  |  |  | 6,4 |  | Сплав 3М (7М) |
| -04 | 50 | 30 | 0,4 |  |  |  | 10,0 |  | Сталь 12Х18Н10Т |
| -05 |  |  | 0,3 |  |  |  | 6,4 |  | Сплав 3М (7М) |
| -06 | 60 |  | 0,4 |  |  |  | 10,0 |  | Сталь 12Х18Н10Т |
| -07 |  |  | 0,4 |  |  |  | 6,4 |  | Сплав 3М (7М) |
| -08 | 80 |  | 0,4 |  |  |  | 10,0 |  | Сталь 12Х18Н10Т |
| -09 |  |  | 0,4 |  |  |  | 6,4 |  | Сплав 3М (7М) |
| -10 | 100 |  | 0,4 |  |  |  | 10,0 |  | Сталь 12Х18Н10Т |
| -11 |  |  | 0,4 |  |  |  | 6,4 |  | Сплав 3М (7М) |
| -12 | 120 |  | 0,4 |  |  |  | 10,0 |  | Сталь 12Х18Н10Т |
| -13 |  |  | 0,4 |  |  |  | 6,4 |  | Сплав 3М (7М) |
| ЮВМА.405211.013-14 | 160 | 30 | 0,5 | 50П | В | От минус 50 до 300 включ. | 10,0 | 2 | Сталь 12Х18Н10Т |
| -15 |  |  | 0,4 |  |  |  | 6,4 |  | Сплав 3М (7М) |
| -16 | 200 |  | 0,5 |  |  |  | 10,0 |  | Сталь 12Х18Н10Т |
| -17 |  |  | 0,4 |  |  |  | 6,4 |  | Сплав 3М (7М) |
| -18 | 250 |  | 0,5 |  |  |  | 10,0 |  | Сталь 12Х18Н10Т |
| -19 |  |  | 0,4 |  |  |  | 6,4 |  | Сплав 3М (7М) |
| -20 | 320 |  | 0,5 |  |  |  | 10,0 |  | Сталь 12Х18Н10Т |
| -21 |  |  | 0,4 |  |  |  | 6,4 |  | Сплав 3М (7М) |
| -22 | 400 |  | 0,6 |  |  |  | 10,0 |  | Сталь 12Х18Н10Т |
| -23 | 500 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| -24 | 630 |  | 0,7 |  |  |  |  | 3 |  |
| -25 | 800 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| -26 | 1000 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |

Приложение В

(обязательное)

Габаритный чертеж термопреобразователей ТСП(ТСМ)/1-8043

Таблица  В.1 – Таблица исполнений  термопреобразователей ТСП(ТСМ)/1-8043

| Обозначение | L, мм | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Материал защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.008-00 | 20 | 0,4 | 50П | С | Сталь 12Х18Н10Т, наконечник медь М1 | 3 |
| -01 |  |  | 100П |  |  |  |
| -02 | 25 |  | 50П |  |  |  |
| -03 |  |  | 100П |  |  |  |
| -04 | 32 |  | 50П |  |  |  |
| -05 |  |  | 100П |  |  |  |
| -06 | 40 |  | 50П |  |  |  |
| -07 |  |  | 100П |  |  |  |
| -08 | 50 |  | 50П |  |  |  |
| -09 |  |  | 100П |  |  |  |
| -10 | 60 |  | 50П |  |  |  |
| -11 |  |  | 100П |  |  |  |
| -12 | 80 |  | 50П |  |  |  |
| -13 |  |  | 100П |  |  |  |
| -14 | 100 |  | 50П |  |  |  |
| -15 |  |  | 100П |  |  |  |
| -16 | 120 |  | 50П |  |  |  |
| -17 |  |  | 100П |  |  |  |

Продолжение таблицы  В.1

| Обозначение | L, мм | Масса, кг, не более | НСХ | Класс допуска | Материал защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.008-18 | 160 | 0,4 | 50П | С | Сталь 12Х18Н10Т | 3 |
| -19 |  |  | 100П |  |  |  |
| -20 | 200 |  | 50П |  |  |  |
| -21 |  |  | 100П |  |  |  |
| -22 | 250 | 0,5 | 50П |  |  |  |
| -23 |  |  | 100П |  |  |  |
| -24 | 320 |  | 50П |  |  |  |
| -25 |  |  | 100П |  |  |  |
| -26 | 400 |  | 50П |  |  |  |
| -27 |  |  | 100П |  |  |  |
| -28 | 500 |  | 50П |  |  |  |
| -29 |  |  | 100П |  |  |  |
| -30 | 630 | 0,6 | 50П |  |  |  |
| -31 |  |  | 100П |  |  |  |
| -32 | 800 |  | 50П |  |  |  |
| -33 |  |  | 100П |  |  |  |
| -34 | 1000 | 0,7 | 50П |  |  |  |
| -35 |  |  | 100П |  |  |  |
| -36 | 1250 |  | 50П |  |  |  |
| -37 |  |  | 100П |  |  |  |
| -38 | 20 | 0,4 | 50М |  |  |  |
| -39 | 25 |  |  |  |  |  |
| -40 | 32 |  |  |  |  |  |
| -41 | 40 |  |  |  |  |  |
| -42 | 50 |  |  |  |  |  |
| -43 | 60 |  |  |  |  |  |
| -44 | 80 |  |  |  |  |  |
| -45 | 100 |  |  |  |  |  |
| -46 | 120 |  |  |  |  |  |
| -47 | 160 |  |  |  |  |  |
| -48 | 200 |  |  |  |  |  |
| -49 | 250 | 0,5 |  |  |  |  |
| -50 | 320 |  |  |  |  |  |
| -51 | 400 |  |  |  |  |  |
| -52 | 500 |  |  |  |  |  |

Приложение Г

(обязательное)

Габаритный чертеж термопреобразователей ТСП/1-8044

Таблица  Г.1 – Таблица исполнений термопреобразователей ТСП/1-8044

| Обозначение | L, мм | Масса, кг, не более | Класс допуска | НСХ | Материал защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.009-00 | 80 | 0,5 | В | 50П | Сталь 08Х18Н10Т | 2 |
| -01 | 100 | 0,5 |  |  |  |  |
| -02 | 120 | 0,6 |  |  |  |  |
| -03 | 160 | 0,6 |  |  |  |  |
| -04 | 200 | 0,6 |  |  |  |  |

Приложение Д

(обязательное)

Габаритный чертеж термопреобразователей ТСП(ТСМ)/1-8045

## Рис. 1

# Рис. 2

Таблица  Д.1 – Таблица исполнений термопреобразователей ТСП(ТСМ)/1-8045

| Условное обозначение исполнения | Рис. | Масса, кг, не более | НСХ | Диапазон измерения температуры, С | Класс допуска | Материал защитной арматуры | Схема соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮВМА.405211.012-00 | 1 | 0,5 | 50П | От минус 50 до 75 включ. | В | Сталь 12Х18Н10Т | 2 |
| -01 |  |  |  |  | С |  |  |
| ЮВМА.405211.011-04 | 2 |  |  |  | В |  |  |
| -05 |  |  |  |  | С |  |  |
| ЮВМА.405211.012-02 | 1 |  | 50М |  |  |  |  |
| ЮВМА.405212.003-05 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ЮВМА.405211.012-03 | 1 |  | 100П |  | В |  |  |
| -04 |  |  |  |  | С |  |  |
| ЮВМА.405211.011-07 | 2 |  |  |  | В |  |  |
| -08 |  |  |  |  | С |  |  |

Приложение Е

(рекомендуемое)

Установка термопреобразователей

| Рис. Е.1 – Установка ТСП(ТСМ)/1-8040, рис. 1, 6 | Рис. Е.2 – Установка ТСП(ТСМ)/1-8040, рис. 2 | Рис. Е.3 – Установка ТСП(ТСМ)/1-8040, рис. 3, 7 |
| --- | --- | --- |
| Рис. Е.4 – Установка ТСП(ТСМ)/1-8040, рис. 4, 8 | Рис. Е.5 – Установка ТСП(ТСМ)/1-8043 | Рис. Е.6 – Размеры отверстия под установку ТСП(ТСМ)/1-8043 |
| Рис. Е.7 – Установка ТСП/1-8044 с основанием ЮВМА.713133.001 | Рис. Е.8 – Установка ТСП/1-8044 с основанием ЮВМА.713163.001 |  |

Приложение Ж

(рекомендуемое)

Установка термопреобразователей ТСП(ТСМ)/1-8045

Рис. Ж1 – Установка термопреобразователей ТСП/1-8045, ТСМ/1-8045 с использованием платы ЮВМА.305139.001

Приложение И

(справочное)

Габаритный чертеж основания ЮВМА.713133.001, ЮВМА.713163.001

ЮВМА.713133.001

ЮВМА.713163.001

Приложение К

(обязательное)

Схемы электрические соединений термопреобразователей